- 附件1：立式压力蒸汽灭菌器产品技术参数

- 立式压力蒸汽灭菌器产品技术参数

★1、容积：≥50L

2、设计压力0～0.28Mpa

3、使用温度105～150℃

4、产品符合YY1007-2010标准，并可提供经国家食品药品监督管理局认可检验中心的检测报告。

5、灭菌腔体、灭菌提篮均为优质不锈钢SUS304材质制成，内部抛光处理，汽水内循环。

6、安全联锁：压力安全联锁装置，门只有关闭到位，电源才能接通加热产生蒸汽；有压力时门无法打开，门关闭不到位程序不能运行。

7、安全保护：具有防干烧报警、超压自泄、超温保护、过流、漏电安全保护，所有报警具有声光警示。

8、LED数字显示灭菌腔内温度、时间和故障报警代码。

9、门密封方式：自胀式硅橡胶密封圈，密封效果好，使用寿命长。

★10、压力表、安全阀均按照国家标准提供编号、铭牌、合格证等强制性资料。

★11、微电脑控制，具有器械、敷料、液体等五项固定程序，两项自定义程序，并具有干燥功能。

★12、设备注水、升温、灭菌、排气、干燥整个流程全自动运行，灭菌完成后声光提醒。

★ 13.脉动排气技术，确保蒸汽饱和度。

14、全防护式门罩，铰链、转轴均不外露。

★ 15、具有快速排气和慢速排气功能，避免灭菌液体溢出。

★16、具有快速维修窗口，电气部分维护无需拆解外罩。

★17、投标产品生产厂家具有中华人民共和国特种设备制造许可证（压力容器）。（提供投标产品生产厂家的中华人民共和国特种设备制造许可证（压力容器）复印件予以佐证）